## Delay Factor Uncertainty
Phase | Dly Factor mean (ns) | Dly Factor StD (ns) | % TVE uncertainty @ 65 Hz input frequency | delay factor 60 | delay factor 100 | delay factor 200 | delay factor 500 | delay factor 1000 | delay factor 2000 | delay factor 5000
VA | -168.8857 | 64.8905 | 0.0053% | -241 | -229 | -238 | -148 | -121.1 | -111.3 | -93.8
VB | -200.2714 | 68.328 | 0.005581% | -277 | -264 | -271 | -180.7 | -150 | -138.6 | -120.6
VC | 61.4429 | 64.6364 | 0.00528% | -9.5 | 1.7 | -7.9 | 80.7 | 109.1 | 119.2 | 136.8
IA | 472.46 | 124.5877 | 0.01018% |  |  | 285 | 414.2 | 567.5 | 587.6 | 508
IB | 477.66 | 125.9329 | 0.01029% |  |  | 290 | 414.8 | 573.5 | 594.5 | 515.5
IC | 473.26 | 126.4624 | 0.01033% |  |  | 283 | 413.3 | 568.5 | 590.1 | 511.4
All Delays Factors and StD in nanoseconds

## Gain Factor Uncertainty
Phase | Gain Factor | Gain Factor StD (ppm) | % TVE uncertainty | 45 Hz | 50 Hz | 55 Hz | 60 Hz | 65 Hz
VA | 21.0111 | 250.2147 | 0.05004% | 21.0111 | 21.0112 | 21.0115 | 21.011 | 21.0108
VB | 21.004 | 247.561 | 0.04951% | 21.004 | 21.0041 | 21.0044 | 21.0039 | 21.0037
VC | 21.0002 | 263.8212 | 0.05276% | 21.0001 | 21.0002 | 21.0005 | 21 | 20.9998
IA | 10.004 | 117.1324 | 0.02343% | 10.0038 | 10.0039 | 10.0041 | 10.004 | 10.0039 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004
IB | 10.0025 | 104.2593 | 0.02085% | 10.0024 | 10.0025 | 10.0027 | 10.0026 | 10.0025 | 1.0002 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002
IC | 10.0047 | 104.5466 | 0.02091% | 10.0045 | 10.0047 | 10.0048 | 10.0047 | 10.0046 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005

## CT Gain Uncertainty
Phase | Mean Gain (ppm) | Gain StD (ppm) | %TVE uncertainty | 40 Hz Gain | 50 Hz Gain | 60 Hz Gain | 70 Hz Gain
IA | 426.5 | 11.2398 | 0.002248% | 412 | 424 | 432 | 438
IB | 344.25 | 9.535 | 0.001907% | 332 | 342 | 349 | 354
IC | 488.75 | 10.0457 | 0.002009% | 476 | 486 | 494 | 499

## Total uncertainty
Phase | Total % TVE | gain factor uncertainty | HP3458 RMS uncertainty | Sin (delay uncertainty) | CT gain uncertainty
VA | 0.05033% | 0.00050043 | 1e-05 | 5.3003e-05 | 0
VB | 0.04984% | 0.00049512 | 1e-05 | 5.5811e-05 | 0
VC | 0.05304% | 0.00052764 | 1e-05 | 5.2796e-05 | 0
IA | 0.02566% | 0.00023426 | 1e-05 | 0.00010176 | 2.248e-05
IB | 0.02335% | 0.00020852 | 1e-05 | 0.00010286 | 1.907e-05
IC | 0.02343% | 0.00020909 | 1e-05 | 0.0001033 | 2.0091e-05