## FreqRng
| Time | Param | TVE VA % | ME VA % | PE VA % | TVE VB % | ME VB % | PE VB % | TVE VC % | ME VC % | PE VC % | TVE IA % | ME IA % | PE IA % | TVE IB % | ME IB % | PE IB % | TVE IC % | ME IC % | PE IC % | FE Hz | RFE Hz/s
Max | 29196854 | 65.0003 | 0.047497 | 0.044809 | 0.031716 | 0.03259 | 0.013873 | 0.032509 | 0.035977 | 0.017905 | 0.016989 | 0.013603 | 0.004498 | 0.007522 | 0.015541 | 0.003367 | 0.012029 | 0.010547 | 0.002864 | 0.008441 | 0.000457 | 0.00038
Min | 29186739.017 | 54.9997 | 5.4e-05 | -0.011278 | -0.031824 | 4.5e-05 | -0.013693 | -0.029677 | 0.000509 | -0.00343 | -0.034891 | 1.9e-05 | -0.00462 | -0.013557 | 1.1e-05 | -0.006966 | -0.015295 | 2e-05 | -0.005957 | -0.010526 | -0.000454 | -0.000419
Mean | 29191789.1123 | 60 | 0.012456 | 0.0094444 | -0.0015453 | 0.007046 | -9.553e-05 | -0.00079591 | 0.012875 | 0.0077995 | -0.0093494 | 0.0028839 | 0.00013985 | -0.0015947 | 0.0041134 | -0.0018511 | -9.7905e-05 | 0.0026746 | -0.0015459 | -0.00060899 | 1.7185e-07 | -2.0099e-08
St.Dev. | 2941.7642 | 2.9155 | 0.0060976 | 0.0063473 | 0.0077771 | 0.0042215 | 0.0034604 | 0.007406 | 0.0039978 | 0.0024954 | 0.0052222 | 0.0018526 | 0.0011296 | 0.0028125 | 0.00209 | 0.0014437 | 0.0039708 | 0.001305 | 0.0011262 | 0.0021971 | 0.0001108 | 9.3328e-05
DOF | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300
SD mean | 393.1098 | 2.9007 | 0.0060803 | 0.0063744 | 0.00775 | 0.0042082 | 0.0034657 | 0.0073737 | 0.0039815 | 0.0024915 | 0.0052166 | 0.0018545 | 0.0011293 | 0.0028049 | 0.0020939 | 0.0014408 | 0.003962 | 0.0013076 | 0.0011252 | 0.0021971 | 0.00011081 | 9.3328e-05
Student T
Type A
95% Conf |  |  | 0.024651 | 0.022139 | 0.014009 | 0.015489 | 0.0068253 | 0.014016 | 0.02087 | 0.01279 | 0.001095 | 0.0065892 | 0.0023991 | 0.0040304 | 0.0082933 | 0.0010363 | 0.0078436 | 0.0052845 | 0.00070645 | 0.0037852 | 0.00022177 | 0.00018664
|  | V Mean | 0.010792 | 0.0057161 | -0.0038969 | [5 empty] | I Mean | 0.003224 | -0.0010857 | -0.00076719
|  | V&I mean | 0.0070081 | 0.0023152 | -0.002332
95% conf f(ME,PE) |  |  | 0.029647 |  |  | 0.017151 |  |  | 0.023751 |  |  | 0.0076626 |  |  | 0.010304 |  |  | 0.0065994
Combined Type A Type B |  |  | 0.059897 |  |  | 0.061069 |  |  | 0.056387 |  |  | 0.028802 |  |  | 0.031377 |  |  | 0.030614 |  |  | 0.00022177 | 0.00018664

## MagRng
| Time | Param | TVE VA % | ME VA % | PE VA % | TVE VB % | ME VB % | PE VB % | TVE VC % | ME VC % | PE VC % | TVE IA % | ME IA % | PE IA % | TVE IB % | ME IB % | PE IB % | TVE IC % | ME IC % | PE IC % | FE Hz | RFE Hz/s
Max | 29529925 | 200 | 0.029692 | 0.023308 | 0.022767 | 0.067694 | 0.033608 | 0.066053 | 0.052441 | 0.029423 | 0.042801 | 0.018742 | 0.012796 | 0.018734 | 0.018547 | 0.012692 | 0.018435 | 0.021984 | 0.008468 | 0.021873 | 0.000643 | 0.000554
Min | 29527984.02 | 10 | 7.9e-05 | -0.008641 | -0.029574 | 3.9e-05 | -0.012051 | -0.056596 | 0.000117 | -0.014993 | -0.052428 | 2.7e-05 | -0.004984 | -0.015112 | 3.1e-05 | -0.007636 | -0.017556 | 2.5e-05 | -0.007187 | -0.015854 | -0.00071 | -0.000643
Mean | 29528952.1083 | 105 | 0.0063093 | 0.0025511 | -0.00011337 | 0.007521 | 0.0016808 | -0.00077859 | 0.01229 | 0.0074905 | -0.0078756 | 0.0030886 | 0.0019755 | -0.00021609 | 0.0031832 | -0.00079412 | 0.0016326 | 0.0027231 | -0.00043407 | 0.00087607 | 2.1568e-06 | -6.4167e-08
St.Dev. | 587.0773 | 57.6676 | 0.0041176 | 0.0037732 | 0.0060011 | 0.0059768 | 0.0045405 | 0.0082611 | 0.0051367 | 0.0037023 | 0.0067511 | 0.0018856 | 0.001915 | 0.0023409 | 0.0021285 | 0.0022192 | 0.0025382 | 0.0020409 | 0.0019203 | 0.0026342 | 0.00010729 | 9.059e-05
DOF | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
SD mean | 177.0105 | 57.1952 | 0.0040848 | 0.0037657 | 0.0058948 | 0.0059395 | 0.004465 | 0.0082294 | 0.005156 | 0.0036988 | 0.0067367 | 0.0018816 | 0.0019156 | 0.0023321 | 0.0021206 | 0.0022202 | 0.0025337 | 0.0020393 | 0.0019171 | 0.0026344 | 0.00010729 | 9.059e-05
Student T
Type A
95% Conf |  |  | 0.014544 | 0.010098 | 0.011889 | 0.019475 | 0.010762 | 0.015744 | 0.022563 | 0.014895 | 0.0056265 | 0.0068598 | 0.0058056 | 0.0044657 | 0.0074402 | 0.0036443 | 0.0067091 | 0.006805 | 0.0034064 | 0.0061444 | 0.00021674 | 0.00018112
|  | V Mean | 0.0087068 | 0.0039074 | -0.0029225 | [5 empty] | I Mean | 0.0029983 | 0.0002491 | 0.00076421
|  | V&I mean | 0.0058526 | 0.0020783 | -0.0010792
95% conf f(ME,PE) |  |  | 0.016731 |  |  | 0.020706 |  |  | 0.026268 |  |  | 0.0080361 |  |  | 0.0085587 |  |  | 0.0074973
Combined Type A Type B |  |  | 0.054669 |  |  | 0.062161 |  |  | 0.057493 |  |  | 0.028904 |  |  | 0.030848 |  |  | 0.03082 |  |  | 0.00021674 | 0.00018112

## Harmonics
| Time | Param | TVE VA % | ME VA % | PE VA % | TVE VB % | ME VB % | PE VB % | TVE VC % | ME VC % | PE VC % | TVE IA % | ME IA % | PE IA % | TVE IB % | ME IB % | PE IB % | TVE IC % | ME IC % | PE IC % | FE Hz | RFE Hz/s
Max | 29524097 | 50 | 0.034515 | 0.016921 | 0.029809 | 0.038461 | 0.015723 | 0.029764 | 0.035483 | 0.013431 | 0.01875 | 0.010723 | 0.008382 | 0.010715 | 0.012192 | 0.004743 | 0.011944 | 0.010078 | 0.002845 | 0.010017 | 0.000564 | 0.00044
Min | 29519091.02 | 2 | 3.6e-05 | -0.009372 | -0.033994 | 5.5e-05 | -0.016945 | -0.037874 | 1.8e-05 | -0.006484 | -0.035407 | 3.1e-05 | -0.006063 | -0.009452 | 3.9e-05 | -0.008021 | -0.008147 | 2.5e-05 | -0.004866 | -0.008379 | -0.000534 | -0.000509
Mean | 29521595.4879 | 26 | 0.0076944 | 0.0032461 | 8.9153e-05 | 0.0069954 | 0.00085516 | -0.00044074 | 0.0096349 | 0.0039344 | -0.007644 | 0.0026049 | 0.0013039 | -0.00028273 | 0.0031687 | -0.0010354 | 0.0015718 | 0.0023627 | -0.00095132 | 0.0006019 | 1.5543e-06 | -2.5374e-08
St.Dev. | 1472.1298 | 14.1426 | 0.0042229 | 0.0033518 | 0.0074339 | 0.0041914 | 0.0034675 | 0.0073182 | 0.0045632 | 0.0025015 | 0.0057855 | 0.0014707 | 0.0014482 | 0.002252 | 0.0018873 | 0.0014342 | 0.0028289 | 0.0013675 | 0.0010003 | 0.002277 | 0.00011649 | 9.861e-05
DOF | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700
SD mean | 849.9345 | 14.0851 | 0.0042131 | 0.0033631 | 0.00739 | 0.0041812 | 0.0034489 | 0.0072905 | 0.0045556 | 0.0025101 | 0.0057768 | 0.0014694 | 0.0014465 | 0.0022492 | 0.0018891 | 0.0014331 | 0.0028269 | 0.0013683 | 0.001 | 0.0022771 | 0.00011649 | 9.861e-05
Student T
Type A
95% Conf |  |  | 0.01614 | 0.0099497 | 0.014957 | 0.015378 | 0.0077902 | 0.014196 | 0.018761 | 0.0089374 | 0.003927 | 0.0055463 | 0.0042003 | 0.0042213 | 0.0069433 | 0.001833 | 0.0072296 | 0.0050977 | 0.0010493 | 0.005156 | 0.00023453 | 0.00019719
|  | V Mean | 0.0081082 | 0.0026785 | -0.0026652 | [5 empty] | I Mean | 0.0027121 | -0.00022761 | 0.00063033
|  | V&I mean | 0.0054102 | 0.0012255 | -0.0010174
95% conf f(ME,PE) |  |  | 0.019557 |  |  | 0.017158 |  |  | 0.021203 |  |  | 0.0066891 |  |  | 0.0082256 |  |  | 0.0060999
Combined Type A Type B |  |  | 0.055599 |  |  | 0.061071 |  |  | 0.055362 |  |  | 0.028559 |  |  | 0.030757 |  |  | 0.03051 |  |  | 0.00023453 | 0.00019719

## OOB
| Time | Param | TVE VA % | ME VA % | PE VA % | TVE VB % | ME VB % | PE VB % | TVE VC % | ME VC % | PE VC % | TVE IA % | ME IA % | PE IA % | TVE IB % | ME IB % | PE IB % | TVE IC % | ME IC % | PE IC % | FE Hz | RFE Hz/s
Max | 29558029 | 120 | 0.11801 | 0.076979 | 0.070668 | 0.12116 | 0.081113 | 0.08994 | 0.085895 | 0.067402 | 0.04043 | 0.027086 | 0.019106 | 0.020956 | 0.041457 | 0.024803 | 0.029548 | 0.026696 | 0.015979 | 0.018639 | 0.001137 | 0.001012
Min | 29546378.02 | 10 | 2.4e-05 | -0.072783 | -0.092821 | 1.8e-05 | -0.075648 | -0.092275 | 0.000335 | -0.032851 | -0.063391 | 9e-06 | -0.020006 | -0.021926 | 2.8e-05 | -0.02907 | -0.026217 | 3e-06 | -0.019347 | -0.019093 | -0.001353 | -0.001105
Mean | 29552288.0538 | 65.877 | 0.0093218 | 0.0021645 | -0.00028961 | 0.0087809 | 0.00046156 | -0.00038606 | 0.017421 | 0.013396 | -0.0084807 | 0.0028182 | 0.0010629 | -0.00046638 | 0.0034974 | -0.0010754 | 0.0010393 | 0.0025036 | -0.00084838 | 0.00013076 | 4.8729e-06 | 2.9731e-08
St.Dev. | 3570.8032 | 33.7036 | 0.0077246 | 0.0059179 | 0.010334 | 0.0078268 | 0.0059978 | 0.010101 | 0.0072561 | 0.0074479 | 0.0070192 | 0.0022293 | 0.0017948 | 0.0028885 | 0.0027035 | 0.0023118 | 0.0034582 | 0.0019537 | 0.0015975 | 0.002607 | 0.0001632 | 0.0001278
DOF | 29700 | 29701 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700
SD mean | 1076.6377 | 33.6296 | 0.007726 | 0.0059049 | 0.010277 | 0.0078503 | 0.006026 | 0.0099661 | 0.0071665 | 0.0074872 | 0.0070155 | 0.0022285 | 0.0017955 | 0.0028845 | 0.0027058 | 0.0023093 | 0.0034569 | 0.0019543 | 0.0015979 | 0.002607 | 0.00016319 | 0.0001278
Student T
Type A
95% Conf |  |  | 0.024771 | 0.014 | 0.020377 | 0.024435 | 0.012457 | 0.019816 | 0.031933 | 0.028292 | 0.0055577 | 0.0072768 | 0.0046526 | 0.0053106 | 0.0089045 | 0.0035483 | 0.0079558 | 0.006411 | 0.0023466 | 0.0053447 | 0.00033128 | 0.00025562
|  | V Mean | 0.011841 | 0.0053407 | -0.0030521 | [5 empty] | I Mean | 0.0029397 | -0.00028696 | 0.00023456
|  | V&I mean | 0.0073905 | 0.0025269 | -0.0014088
95% conf f(ME,PE) |  |  | 0.026 |  |  | 0.024097 |  |  | 0.036323 |  |  | 0.0079622 |  |  | 0.0098152 |  |  | 0.0069733
Combined Type A Type B |  |  | 0.058179 |  |  | 0.063371 |  |  | 0.062728 |  |  | 0.028884 |  |  | 0.03122 |  |  | 0.030697 |  |  | 0.00033128 | 0.00025562

## FreqRamp Pos
| Time | Param | TVE VA % | ME VA % | PE VA % | TVE VB % | ME VB % | PE VB % | TVE VC % | ME VC % | PE VC % | TVE IA % | ME IA % | PE IA % | TVE IB % | ME IB % | PE IB % | TVE IC % | ME IC % | PE IC % | FE Hz | RFE Hz/s
Max | 29865258.98 | 64.983 | 0.022741 | 0.010673 | -0.002276 | 0.025958 | 0.010516 | -0.002065 | 0.031617 | 0.013705 | -0.011704 | 0.017557 | 0.002119 | -0.008284 | 0.016479 | 0.00014 | -0.008777 | 0.017821 | 4e-05 | -0.008081 | 0.000533 | 0.01459
Min | 29865249.05 | 55.0501 | 0.002452 | -0.00494 | -0.022477 | 0.002757 | -0.010536 | -0.025917 | 0.012715 | -0.000545 | -0.03095 | 0.00829 | -0.004237 | -0.017542 | 0.009031 | -0.005864 | -0.01603 | 0.008154 | -0.005751 | -0.017068 | -0.000263 | -0.011887
Mean | 29865254.0167 | 60.0167 | 0.013926 | 0.0021739 | -0.013459 | 0.013628 | -0.00053705 | -0.013159 | 0.022595 | 0.0064522 | -0.021503 | 0.014135 | -0.00076691 | -0.014074 | 0.01322 | -0.002933 | -0.012857 | 0.013658 | -0.0025952 | -0.013369 | 3.4992e-06 | 3.2894e-05
St.Dev. | 2.8747 | 2.8748 | 0.0035548 | 0.0026937 | 0.0036659 | 0.0036212 | 0.0034508 | 0.0036727 | 0.0035032 | 0.0023312 | 0.0036571 | 0.0012955 | 0.0010817 | 0.0012855 | 0.00099677 | 0.00093761 | 0.00099607 | 0.0018031 | 0.0011259 | 0.0017449 | 8.8229e-05 | 0.0041893
DOF | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
SD mean | 0.38387 | 2.8526 | 0.0035568 | 0.002715 | 0.0036343 | 0.003626 | 0.0034809 | 0.0036258 | 0.0034974 | 0.0023619 | 0.0036302 | 0.0012956 | 0.0010899 | 0.0012779 | 0.00099891 | 0.00094289 | 0.00098873 | 0.0018076 | 0.001134 | 0.0017449 | 8.7912e-05 | 0.0041893
Student T
Type A
95% Conf |  |  | 0.021035 | 0.0075614 | -0.0061273 | 0.02087 | 0.0063645 | -0.0058133 | 0.029602 | 0.011115 | -0.014189 | 0.016726 | 0.0013965 | -0.011503 | 0.015214 | -0.0010578 | -0.010865 | 0.017264 | -0.00034336 | -0.0098796 | 0.00017996 | 0.0084114
|  | V Mean | 0.016716 | 0.0026964 | -0.01604 | [5 empty] | I Mean | 0.013671 | -0.0020984 | -0.013433
|  | V&I mean | 0.015194 | 0.00029898 | -0.014737
95% conf f(ME,PE) |  |  | 0.022732 |  |  | 0.023249 |  |  | 0.031124 |  |  | 0.017455 |  |  | 0.015923 |  |  | 0.017772
Combined Type A Type B |  |  | 0.056793 |  |  | 0.063054 |  |  | 0.059868 |  |  | 0.032795 |  |  | 0.033644 |  |  | 0.034778 |  |  | 0.00017996 | 0.0084114

## FreqRamp Neg
| Time | Param | TVE VA % | ME VA % | PE VA % | TVE VB % | ME VB % | PE VB % | TVE VC % | ME VC % | PE VC % | TVE IA % | ME IA % | PE IA % | TVE IB % | ME IB % | PE IB % | TVE IC % | ME IC % | PE IC % | FE Hz | RFE Hz/s
Max | 29872042.98 | 64.9334 | 0.025036 | 0.010117 | 0.024786 | 0.027471 | 0.010486 | 0.027431 | 0.021838 | 0.01588 | 0.016204 | 0.018817 | 0.002642 | 0.018667 | 0.020101 | -0.00027 | 0.019893 | 0.020165 | 0.000207 | 0.02012 | 0.000366 | 0.017728
Min | 29872033.07 | 55.0166 | 0.004292 | -0.005791 | 0.003856 | 0.003218 | -0.011982 | 0.001996 | 0.001195 | 0.000118 | -0.002296 | 0.011088 | -0.005086 | 0.010998 | 0.014251 | -0.006147 | 0.014137 | 0.011723 | -0.006544 | 0.011385 | -0.000353 | -0.016127
Mean | 29872038.025 | 59.9749 | 0.016032 | 0.0021996 | 0.015621 | 0.016129 | -0.0009087 | 0.015618 | 0.011065 | 0.0072533 | 0.0077099 | 0.015348 | -0.00079707 | 0.015267 | 0.017545 | -0.0030795 | 0.017245 | 0.016715 | -0.0027711 | 0.016441 | -2.854e-06 | -6.4513e-06
St.Dev. | 2.8699 | 2.87 | 0.0033693 | 0.002788 | 0.003429 | 0.0039723 | 0.0037819 | 0.0041064 | 0.0029394 | 0.0022815 | 0.0037193 | 0.0012849 | 0.0013206 | 0.0013154 | 0.00094784 | 0.00096864 | 0.00094848 | 0.00161 | 0.0010528 | 0.0016973 | 0.00011091 | 0.0056316
DOF | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596
SD mean | 0.35362 | 2.8366 | 0.0033622 | 0.0027561 | 0.0033922 | 0.0039768 | 0.0037415 | 0.0040779 | 0.0029276 | 0.0022685 | 0.0036917 | 0.0012849 | 0.0013108 | 0.0013061 | 0.00094863 | 0.00096186 | 0.00094057 | 0.0016115 | 0.001044 | 0.0016972 | 0.00011105 | 0.0056316
Student T
Type A
95% Conf |  |  | 0.022771 | 0.0077757 | 0.022479 | 0.024073 | 0.0066551 | 0.023831 | 0.016944 | 0.011816 | 0.015148 | 0.017917 | 0.0018441 | 0.017898 | 0.019441 | -0.0011422 | 0.019142 | 0.019935 | -0.00066563 | 0.019835 | 0.00021896 | 0.011257
|  | V Mean | 0.014409 | 0.0028481 | 0.012983 | [5 empty] | I Mean | 0.016536 | -0.0022159 | 0.016318
|  | V&I mean | 0.015472 | 0.00031608 | 0.01465
95% conf f(ME,PE) |  |  | 0.024614 |  |  | 0.02681 |  |  | 0.019312 |  |  | 0.019016 |  |  | 0.020229 |  |  | 0.020667
Combined Type A Type B |  |  | 0.057572 |  |  | 0.064452 |  |  | 0.054666 |  |  | 0.033652 |  |  | 0.035883 |  |  | 0.036343 |  |  | 0.00021896 | 0.011257

## PM
| Time | Param | TVE VA % | ME VA % | PE VA % | TVE VB % | ME VB % | PE VB % | TVE VC % | ME VC % | PE VC % | TVE IA % | ME IA % | PE IA % | TVE IB % | ME IB % | PE IB % | TVE IC % | ME IC % | PE IC % | FE Hz | RFE Hz/s
Max | 29611442.02 | 5 | 0.047015 | 0.01819 | 0.046686 | 0.043736 | 0.016741 | 0.042625 | 0.067334 | 0.064127 | 0.034744 | 0.030656 | 0.005542 | 0.030654 | 0.03036 | 0.004438 | 0.0302 | 0.029738 | 0.002824 | 0.029572 | 0.000878 | 0.038799
Min | 29607311.05 | 0.1 | 9.3e-05 | -0.013839 | -0.031995 | 0.000169 | -0.018482 | -0.030051 | 0.002576 | -0.004809 | -0.036297 | 5.8e-05 | -0.005058 | -0.022303 | 7.2e-05 | -0.006698 | -0.022824 | 3.9e-05 | -0.005457 | -0.021253 | -0.000864 | -0.042346
Mean | 29609049.7109 | 2.1578 | 0.010833 | 0.0023747 | 0.0037697 | 0.010903 | 0.00010194 | 0.0042362 | 0.024356 | 0.021207 | -0.0042923 | 0.0085214 | 0.00061663 | 0.0036637 | 0.0091204 | -0.001539 | 0.0051129 | 0.0087428 | -0.0012557 | 0.0044441 | 1.2656e-06 | -0.0001703
St.Dev. | 1329.1198 | 1.6186 | 0.0070062 | 0.0046291 | 0.011188 | 0.007304 | 0.0048582 | 0.011431 | 0.0081858 | 0.0084437 | 0.01099 | 0.0068215 | 0.0013972 | 0.010168 | 0.0072021 | 0.0016099 | 0.010195 | 0.0069901 | 0.0011761 | 0.01013 | 0.00020674 | 0.0099312
DOF | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660
SD mean | 1267.266 | 1.6126 | 0.0069943 | 0.0046138 | 0.011135 | 0.0072717 | 0.0048497 | 0.011366 | 0.0081455 | 0.0084192 | 0.01095 | 0.0068196 | 0.0013921 | 0.010123 | 0.0072041 | 0.0016028 | 0.010152 | 0.0069956 | 0.0011712 | 0.010129 | 0.00020622 | 0.0099312
Student T
Type A
95% Conf |  |  | 0.024846 | 0.011633 | 0.026146 | 0.025511 | 0.0098184 | 0.027098 | 0.040727 | 0.038094 | 0.017689 | 0.022164 | 0.003411 | 0.024 | 0.023525 | 0.0016809 | 0.025503 | 0.022723 | 0.0010964 | 0.024703 | 0.00041474 | 0.019692
|  | V Mean | 0.015364 | 0.0078946 | 0.0012379 | [5 empty] | I Mean | 0.0087949 | -0.00072601 | 0.0044069
|  | V&I mean | 0.01208 | 0.0035843 | 0.0028224
95% conf f(ME,PE) |  |  | 0.028672 |  |  | 0.029078 |  |  | 0.049356 |  |  | 0.024243 |  |  | 0.025982 |  |  | 0.025013
Combined Type A Type B |  |  | 0.059421 |  |  | 0.065428 |  |  | 0.071073 |  |  | 0.036859 |  |  | 0.039413 |  |  | 0.038978 |  |  | 0.00041474 | 0.019692

## AM
| Time | Param | TVE VA % | ME VA % | PE VA % | TVE VB % | ME VB % | PE VB % | TVE VC % | ME VC % | PE VC % | TVE IA % | ME IA % | PE IA % | TVE IB % | ME IB % | PE IB % | TVE IC % | ME IC % | PE IC % | FE Hz | RFE Hz/s
Max | 29878989.02 | 5 | 0.064314 | 0.064312 | 0.01887 | 0.065418 | 0.065396 | 0.019524 | 0.083359 | 0.08335 | 0.010857 | 0.057397 | 0.057424 | 0.004871 | 0.059172 | 0.055894 | 0.007308 | 0.057401 | 0.05553 | 0.006444 | 0.000651 | 0.036657
Min | 29874793.05 | 0.1 | 3.2e-05 | -0.058771 | -0.024361 | 7.3e-05 | -0.063689 | -0.019215 | 0.000954 | -0.040532 | -0.027605 | 1.3e-05 | -0.054679 | -0.004358 | 7.4e-05 | -0.059172 | -0.005223 | 3.7e-05 | -0.057355 | -0.003529 | -0.000626 | -0.035603
Mean | 29876558.3778 | 2.161 | 0.012174 | 0.0020921 | 0.00039388 | 0.012241 | -0.00057671 | 0.0010167 | 0.028669 | 0.025522 | -0.0076266 | 0.0099451 | 6.5551e-05 | 0.00024331 | 0.010627 | -0.0021273 | 0.0015781 | 0.010196 | -0.0018821 | 0.00094382 | -6.0757e-07 | -7.4778e-05
St.Dev. | 1348.4585 | 1.6178 | 0.010549 | 0.015232 | 0.0047938 | 0.010533 | 0.015353 | 0.0048715 | 0.012209 | 0.015824 | 0.0033777 | 0.01092 | 0.01471 | 0.0013068 | 0.010829 | 0.014825 | 0.0018438 | 0.010815 | 0.014664 | 0.0012071 | 0.00011784 | 0.0084544
DOF | 9645 | 9645 | 9645 | 9645 | 9645 | 9645 | 9645 | 9645 | 9642 | 9642 | 9645 | 9645 | 9645 | 9645 | 9645 | 9645 | 9645 | 9645 | 9645 | 9645 | 9645 | 9645
SD mean | 1285.7048 | 1.613 | 0.010539 | 0.015275 | 0.0047735 | 0.010543 | 0.015416 | 0.0048284 | 0.012102 | 0.015847 | 0.0033772 | 0.01092 | 0.014712 | 0.0013029 | 0.010859 | 0.014807 | 0.0018394 | 0.01084 | 0.014656 | 0.0012071 | 0.00011725 | 0.0084544
Student T
Type A
95% Conf |  |  | 0.033272 | 0.032555 | 0.0099814 | 0.033307 | 0.030128 | 0.01076 | 0.053088 | 0.05717 | -0.00087123 | 0.031784 | 0.029485 | 0.0028569 | 0.032285 | 0.027523 | 0.0052656 | 0.031825 | 0.027445 | 0.003358 | 0.00023507 | 0.016834
|  | V Mean | 0.017695 | 0.0090125 | -0.002072 | [5 empty] | I Mean | 0.010256 | -0.0013146 | 0.00092176
|  | V&I mean | 0.013975 | 0.0038489 | -0.00057512
95% conf f(ME,PE) |  |  | 0.034065 |  |  | 0.033383 |  |  | 0.058998 |  |  | 0.029788 |  |  | 0.032527 |  |  | 0.031532
Combined Type A Type B |  |  | 0.062203 |  |  | 0.067451 |  |  | 0.078078 |  |  | 0.040721 |  |  | 0.044004 |  |  | 0.04345 |  |  | 0.00023507 | 0.016834

## Phase Step Pos
| Time | Param | TVE VA % | ME VA % | PE VA % | TVE VB % | ME VB % | PE VB % | TVE VC % | ME VC % | PE VC % | TVE IA % | ME IA % | PE IA % | TVE IB % | ME IB % | PE IB % | TVE IC % | ME IC % | PE IC % | FE Hz | RFE Hz/s
Max | 29798897.983 | 0.982 | 0.013602 | 0.012288 | 0.012181 | 0.014167 | 0.010203 | 0.014043 | 0.018032 | 0.012902 | 0.004571 | 0.003951 | 0.003185 | 0.003794 | 0.006989 | 0.000595 | 0.006673 | 0.005185 | 0.001396 | 0.005003 | 0.000386 | 0.021603
Min | 29798896.002 | -0.999 | 7.1e-05 | -0.007805 | -0.013131 | 6.4e-05 | -0.011974 | -0.011008 | 0.001111 | -0.003629 | -0.017208 | 4e-06 | -0.00354 | -0.00308 | 8.9e-05 | -0.005248 | -0.001434 | 4.3e-05 | -0.00441 | -0.002015 | -0.000383 | -0.016972
Mean | 29798896.9925 | -0.0085 | 0.0048045 | 0.002544 | 5.412e-05 | 0.0044765 | -0.00054531 | 0.00064416 | 0.0091384 | 0.0039551 | -0.0078383 | 0.0012653 | 5.1246e-05 | 4.923e-05 | 0.0026706 | -0.0020898 | 0.0013703 | 0.0019339 | -0.001491 | 0.00077848 | -5.1891e-06 | 1.1604e-05
St.Dev. | 0.57278 | 0.57278 | 0.002541 | 0.0033872 | 0.0034072 | 0.0023881 | 0.0033053 | 0.0037576 | 0.0024684 | 0.0023329 | 0.0026598 | 0.00064976 | 0.0010683 | 0.00093709 | 0.00088694 | 0.00086466 | 0.00096258 | 0.00092282 | 0.00091975 | 0.00095778 | 0.00010805 | 0.00549
DOF | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190
SD mean | 6.846 | 0.57066 | 0.0025333 | 0.0033944 | 0.0033972 | 0.0023931 | 0.0032986 | 0.0037442 | 0.0024607 | 0.0023372 | 0.0026581 | 0.00064936 | 0.0010685 | 0.00093537 | 0.0008884 | 0.00086396 | 0.00096194 | 0.00092342 | 0.00091963 | 0.00095784 | 0.00010824 | 0.00549
Student T
Type A
95% Conf |  |  | 0.0098866 | 0.0093183 | 0.0068684 | 0.0092527 | 0.0060654 | 0.0081595 | 0.014075 | 0.0086209 | -0.0025187 | 0.0025648 | 0.0021878 | 0.0019234 | 0.0044445 | -0.00036046 | 0.0032955 | 0.0037796 | 0.00034847 | 0.002694 | 0.00021091 | 0.010992
|  | V Mean | 0.0061398 | 0.0019846 | -0.00238 | [5 empty] | I Mean | 0.0019566 | -0.0011765 | 0.00073267
|  | V&I mean | 0.0040482 | 0.00040404 | -0.00082366
95% conf f(ME,PE) |  |  | 0.012153 | 0.0093183 | 0.0068684 | 0.010853 | 0.0060654 | 0.0081595 | 0.015855 | 0.0086209 | -0.0025187 | 0.0029131 | 0.0021878 | 0.0019234 | 0.0050868 | -0.00036046 | 0.0032955 | 0.0043378 | 0.00034847 | 0.002694
Combined Type A Type B |  |  | 0.053446 | 0.0093323 | 0.0068692 | 0.059608 | 0.0060927 | 0.0081602 | 0.053543 | 0.0086355 | 0.0025205 | 0.027917 | 0.0022013 | 0.0019279 | 0.03007 | 0.00044701 | 0.0032981 | 0.030207 | 0.00043943 | 0.0026972 | 0.00021091 | 0.010992

## Phase Step Neg
| Time | Param | TVE VA % | ME VA % | PE VA % | TVE VB % | ME VB % | PE VB % | TVE VC % | ME VC % | PE VC % | TVE IA % | ME IA % | PE IA % | TVE IB % | ME IB % | PE IB % | TVE IC % | ME IC % | PE IC % | FE Hz | RFE Hz/s
Max | 29858525.98 | 0.98 | 0.013473 | 0.011707 | 0.012527 | 0.02097 | 0.012513 | 0.020807 | 0.018535 | 0.014031 | 0.003592 | 0.004229 | 0.00283 | 0.00371 | 0.006426 | 9.5e-05 | 0.004982 | 0.006816 | 0.000441 | 0.005308 | 0.000379 | 0.018665
Min | 29858524 | -1.001 | 0.00027 | -0.008362 | -0.011327 | 4e-05 | -0.012453 | -0.014597 | 0.000882 | -0.005663 | -0.018364 | 5e-05 | -0.003787 | -0.003302 | 0.000403 | -0.005379 | -0.001473 | 0.000289 | -0.006283 | -0.003385 | -0.000332 | -0.019286
Mean | 29858524.9933 | -0.0105 | 0.0045985 | 0.002465 | 0.0006413 | 0.0052228 | -0.00070947 | 0.00129 | 0.0087911 | 0.004361 | -0.0069855 | 0.0014215 | -0.0003176 | 0.00036221 | 0.0031682 | -0.0025215 | 0.001629 | 0.003049 | -0.0025884 | 0.0011334 | -2.5874e-06 | 2.4838e-05
St.Dev. | 0.57278 | 0.57278 | 0.0023943 | 0.0032318 | 0.0031561 | 0.0030662 | 0.0035852 | 0.0046558 | 0.0029219 | 0.0028905 | 0.0031065 | 0.00076133 | 0.0010988 | 0.0010781 | 0.00093843 | 0.00090991 | 0.0010389 | 0.0010453 | 0.0010442 | 0.0011468 | 0.00011828 | 0.0059329
DOF | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190
SD mean | 8.1004 | 0.57121 | 0.0023947 | 0.0032229 | 0.00315 | 0.0030623 | 0.00358 | 0.0046294 | 0.002915 | 0.0029057 | 0.0031063 | 0.00076138 | 0.0010988 | 0.0010759 | 0.00093984 | 0.0009086 | 0.0010375 | 0.0010466 | 0.0010437 | 0.0011468 | 0.00011843 | 0.0059329
Student T
Type A
95% Conf |  |  | 0.0093872 | 0.0089286 | 0.0069535 | 0.011355 | 0.0064609 | 0.010602 | 0.014635 | 0.010142 | -0.00077254 | 0.0029442 | 0.00188 | 0.0025185 | 0.0050451 | -0.00070163 | 0.0037068 | 0.0051396 | -0.0005001 | 0.003427 | 0.00023398 | 0.011891
|  | V Mean | 0.0062041 | 0.0020388 | -0.0016847 | [5 empty] | I Mean | 0.0025462 | -0.0018092 | 0.0010415
|  | V&I mean | 0.0043752 | 0.00011485 | -0.00032159
95% conf f(ME,PE) |  |  | 0.011582 | 0.0089286 | 0.0069535 | 0.013225 | 0.0064609 | 0.010602 | 0.016722 | 0.010142 | -0.00077254 | 0.0035605 | 0.00188 | 0.0025185 | 0.0057639 | -0.00070163 | 0.0037068 | 0.0059275 | -0.0005001 | 0.003427
Combined Type A Type B |  |  | 0.053319 | 0.0089431 | 0.0069543 | 0.060085 | 0.0064866 | 0.010602 | 0.053806 | 0.010154 | 0.00077863 | 0.027992 | 0.0018957 | 0.0025219 | 0.030192 | 0.00074978 | 0.0037091 | 0.030476 | 0.00056725 | 0.0034295 | 0.00023398 | 0.011891

## Mag Step Pos
| Time | Param | TVE VA % | ME VA % | PE VA % | TVE VB % | ME VB % | PE VB % | TVE VC % | ME VC % | PE VC % | TVE IA % | ME IA % | PE IA % | TVE IB % | ME IB % | PE IB % | TVE IC % | ME IC % | PE IC % | FE Hz | RFE Hz/s
Max | 29796772.983 | 0.982 | 0.014556 | 0.014213 | 0.0105 | 0.018627 | 0.011797 | 0.017553 | 0.018513 | 0.011587 | 0.004907 | 0.005474 | 0.003345 | 0.003117 | 0.004642 | 0.001208 | 0.00377 | 0.005141 | 0.001337 | 0.003036 | 0.000334 | 0.020062
Min | 29796771.002 | -0.999 | 0.00019 | -0.005823 | -0.010937 | 0.000167 | -0.01034 | -0.013077 | 0.000317 | -0.005687 | -0.01817 | 8.8e-05 | -0.003109 | -0.005404 | 0.000122 | -0.00452 | -0.002985 | 0.000129 | -0.004735 | -0.004191 | -0.00041 | -0.017083
Mean | 29796771.9925 | -0.0085 | 0.0045864 | 0.0026447 | -0.00033582 | 0.0044327 | -0.00013491 | -0.00020932 | 0.0095805 | 0.0043965 | -0.0079968 | 0.0016888 | 0.00032729 | -0.00099066 | 0.0023461 | -0.0020264 | 0.00021349 | 0.0022123 | -0.0018171 | -0.00050652 | -3.0639e-06 | -1.4609e-05
St.Dev. | 0.57278 | 0.57278 | 0.0023677 | 0.0030366 | 0.0032134 | 0.0024706 | 0.0033803 | 0.0037788 | 0.0031472 | 0.0025585 | 0.003446 | 0.00089243 | 0.0010523 | 0.0012059 | 0.00082974 | 0.00087424 | 0.0011301 | 0.00092319 | 0.0010143 | 0.001077 | 0.00010741 | 0.0053698
DOF | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190
SD mean | 6.846 | 0.5725 | 0.0023683 | 0.0030353 | 0.0032041 | 0.0024724 | 0.0033899 | 0.0037678 | 0.0031392 | 0.0025622 | 0.0034428 | 0.00089164 | 0.001052 | 0.0012039 | 0.00083103 | 0.00087453 | 0.0011291 | 0.00092393 | 0.0010148 | 0.0010771 | 0.00010776 | 0.0053698
Student T
Type A
95% Conf |  |  | 0.0093219 | 0.0087178 | 0.0060909 | 0.0093738 | 0.0066258 | 0.0073484 | 0.015875 | 0.0095134 | -0.0011047 | 0.0034736 | 0.0024318 | 0.001421 | 0.0040055 | -0.00027792 | 0.0024738 | 0.0040586 | 0.00021153 | 0.0016475 | 0.00021175 | 0.010725
|  | V Mean | 0.0061999 | 0.0023021 | -0.0028473 | [5 empty] | I Mean | 0.0020824 | -0.0011721 | -0.0004279
|  | V&I mean | 0.0041411 | 0.00056499 | -0.0016376
95% conf f(ME,PE) |  |  | 0.011508 | 0.0087178 | 0.0060909 | 0.010389 | 0.0066258 | 0.0073484 | 0.01771 | 0.0095134 | -0.0011047 | 0.0042442 | 0.0024318 | 0.001421 | 0.0048953 | -0.00027792 | 0.0024738 | 0.0048453 | 0.00021153 | 0.0016475
Combined Type A Type B |  |  | 0.053303 | 0.0087327 | 0.0060918 | 0.059525 | 0.0066508 | 0.0073492 | 0.054121 | 0.0095267 | 0.001109 | 0.028087 | 0.002444 | 0.0014271 | 0.030039 | 0.00038357 | 0.0024773 | 0.030284 | 0.00034119 | 0.0016527 | 0.00021175 | 0.010725

## Mag Step Neg
| Time | Param | TVE VA % | ME VA % | PE VA % | TVE VB % | ME VB % | PE VB % | TVE VC % | ME VC % | PE VC % | TVE IA % | ME IA % | PE IA % | TVE IB % | ME IB % | PE IB % | TVE IC % | ME IC % | PE IC % | FE Hz | RFE Hz/s
Max | 29797887.98 | 0.982 | 0.020033 | 0.019864 | 0.012616 | 0.016024 | 0.011278 | 0.013134 | 0.018825 | 0.012337 | 0.003828 | 0.004111 | 0.003205 | 0.004032 | 0.006465 | 0.001283 | 0.005167 | 0.005029 | 0.001297 | 0.004319 | 0.000384 | 0.01706
Min | 29797886 | -0.999 | 0.000194 | -0.009567 | -0.017581 | 0.000179 | -0.010887 | -0.01269 | 0.000502 | -0.004852 | -0.016536 | 7.2e-05 | -0.003932 | -0.003988 | 0.000116 | -0.005259 | -0.003502 | 6.4e-05 | -0.004972 | -0.003309 | -0.000406 | -0.019596
Mean | 29797886.9933 | -0.0085 | 0.0052149 | 0.0029209 | -0.00017544 | 0.0046337 | -6.1809e-05 | -0.00023496 | 0.0095151 | 0.004534 | -0.0078517 | 0.0015709 | 0.00010704 | -0.00031398 | 0.0025502 | -0.0019959 | 0.00099886 | 0.0020515 | -0.0013998 | 0.00036451 | -1.8319e-07 | 6.3992e-06
St.Dev. | 0.57278 | 0.57278 | 0.0026481 | 0.0034513 | 0.0037081 | 0.0025601 | 0.0036691 | 0.0038107 | 0.0027246 | 0.0025477 | 0.0030447 | 0.00078873 | 0.0011081 | 0.0013243 | 0.00097809 | 0.00091093 | 0.0012846 | 0.00087632 | 0.00095662 | 0.0014039 | 0.0001129 | 0.0056462
DOF | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190
SD mean | 6.8461 | 0.57158 | 0.0026495 | 0.0034444 | 0.0037022 | 0.0025597 | 0.0036632 | 0.0037966 | 0.0027206 | 0.0025565 | 0.0030434 | 0.00078874 | 0.0011086 | 0.0013219 | 0.00097933 | 0.00090977 | 0.0012834 | 0.00087675 | 0.00095582 | 0.001404 | 0.00011325 | 0.0056462
Student T
Type A
95% Conf |  |  | 0.010511 | 0.0098236 | 0.0072407 | 0.0097539 | 0.0072763 | 0.0073865 | 0.014964 | 0.0096294 | -0.0017624 | 0.0031484 | 0.0023233 | 0.0023347 | 0.0045064 | -0.00017404 | 0.0035681 | 0.0038041 | 0.00051344 | 0.0031723 | 0.00022562 | 0.011299
|  | V Mean | 0.0064546 | 0.0024644 | -0.002754 | [5 empty] | I Mean | 0.0020575 | -0.0010962 | 0.0003498
|  | V&I mean | 0.0042561 | 0.00068409 | -0.0012021
95% conf f(ME,PE) |  |  | 0.013058 | 0.0098236 | 0.0072407 | 0.010823 | 0.0072763 | 0.0073865 | 0.017007 | 0.0096294 | -0.0017624 | 0.0037852 | 0.0023233 | 0.0023347 | 0.0053815 | -0.00017404 | 0.0035681 | 0.0048441 | 0.00051344 | 0.0031723
Combined Type A Type B |  |  | 0.053659 | 0.0098368 | 0.0072415 | 0.059602 | 0.0072991 | 0.0073873 | 0.053895 | 0.0096425 | 0.0017651 | 0.028021 | 0.002336 | 0.0023384 | 0.030122 | 0.0003165 | 0.0035706 | 0.030284 | 0.00057905 | 0.003175 | 0.00022562 | 0.011299

## TypeB
Phase | Total % TVE | Column1 | gain factor uncertainty | HP3458 RMS uncertainty | Sin (delay uncertainty) | CT gain uncertainty
VA | 0.05205% |  | 0.0005099 | 1e-05 | 0.0001038 | 0
VB | 0.05861% |  | 0.00057619 | 1e-05 | 0.0001069 | 0
VC | 0.05114% |  | 0.000502 | 1e-05 | 9.7171e-05 | 0
IA | 0.02776% |  | 0.00024322 | 1e-05 | 0.00013175 | 2.1749e-05
IB | 0.02964% |  | 0.00026436 | 1e-05 | 0.00013224 | 1.907e-05
IC | 0.02989% |  | 0.00026771 | 1e-05 | 0.00013112 | 2.0091e-05
Date: 2014 / 10 / 07